	[image: image1.png]



	….. DEVLET HASTANESİHASTANESİ

	
	GÜNLÜK SU ARITMA SİSTEMİ TAKİP ÇİZELGESİ

	DOKÜMAN KODU
	Dİ.FR…..
	YAYIN TARİHİ
	…..
	REVİZYON NO
	…..
	REV. TARİHİ
	….
	SAYFA NO
	….


	DİYALİZ KLİNİĞİ ADI
	


	AY&YIL
	

	
	
	Diyaliz Çalışma Günleri

	Performans Göstergeleri
	BİRİM
	LİMİTLER
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Zaman
	Saat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Şebeke Suyu
	µS/cm
	Ts266
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Şebeke Suyu İletkenliği
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Şebeke Suyu Ph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Partikül Filtreler
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ön Filtreler Değişim Gereklimi
	
	Evet/Hayır
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Yumuşatıcı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yumuşatıcı Sonrası Sertlik
	Fr
	<1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. RO-Ünitesi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saf Su Sıcaklığı
	ºC
	10-25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saf Su İletkenliği
	µS/cm
	<50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saf Su Ph
	ppm
	5,5-7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Serbest Klor Miktarı
	mg/lt
	<0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saf Su Üretim Miktarı
	L/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atık Su Miktarı
	L/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Verim%

1-(saf su  iletkenliği/ şebeke su iletkenliği)
	%
	>90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Membran Giriş Basıncı
	Bar
	<20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Membran Çıkış Basıncı
	Bar
	>8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İMZA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lütfen ölçüm ve kayıtları diyaliz gününde, eğer mümkünse günlük RO sisteminin en fazla yükte olduğundan emin olunca tutunuz.                                                                


