1. AMAÇ: Hastayı diyaliz işlemine almak için makinenin kısa sürede ve uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak.

2. KAPSAM: Hemodiyaliz ünitesi, Diyaliz makineleri

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: Başhekim,İdari Mali İşler Müdürü,Diyaliz Sorumlu Hekimi,Diyaliz Sorumlu Hemşiresi;Diyaliz Teknikerleri.

6. FAALİYET AKIŞI :

6.1 Hemşire/tekniker tarafından on-of butonuna basılarak makine açılır ve diyalizat çubukları diyalizat bidonlarına yerleştirilir.

6.2 Makine test programına alınarak testini tamamlaması beklenir.

6.3 Steril olarak gelen hemodiyaliz makinesi seti ve filtresi makine üzerine yerleştirilir. Priming (yıkama) için kullanılacak solüsyon setin arter ucuna takılır.

6.4 Prime tuşuna basılarak doldurma programına başlanır. Set içindeki havanın tamamı boşaltılıncaya kadar işleme devam edilir. Bu işlemde en az 500 cc izotonik kullanılır.

6.5 Belirlenen heparin dozu İnfüzyon şeklinde yapılacaksa 20 cc’ lik enjektör kullanılarak İzotonik ile 20 cc ye tamamlanır ilk 5 cc’ lik bölümü bolus 15 cc’ lik kısmı ise işlemin bitiminden 1 saat önce bitecek şekilde ayarlanır ve infüzyon heparin pompasına yerleştirilir, pompa açılır.

6.6 Hastanın heparin kısıtlaması var ise doldurma programı önce heparinli sıvı ile sonrada heparinsiz sıvı ile tamamlanır.