AMAÇ:  ….. Devlet Hastanesi Hemodiyaliz ünitesi hemodiyaliz cihazlarını yıkama ve kullanıma hazırlanması.

KAPSAM: Hemodiyaliz Cihazları

KISALTMALAR:

TANIMLAR :

SORUMLULAR: Hemodiyaliz sorumlu hekimi, hemodiyaliz hemşiresi ve diyaliz çalışanları

UYGULAMA:

- Kullanımdan sonra hastanın cihaz ile bağlantısının kesilmesini bekleyiniz.

- Hasta cihazdan çıktıktan sonra setleri cihazdan dikkatlice ayırınız.

- Adaptörleri diyalizörden çıkarıp yerlerine takınız.

- Adaptörler yerine takıldıktan sonra "by-pass" kapağını kapatınız.

- Cihaz yıkamaya hazır hale gelmiştir.

- Eğer cihaz ikinci seans için kullanılacaksa, "RINSE" butonuna basarak 15 dakika sürecek olan yıkama başlatılır.

- Eğer cihaz ikinci seans için kullanılmayacaksa, "DISINFECTION" butonuna basıp 2 no'lu yıkama yapılır. Eğer hepatit markerları belli olmamış ve/veya şüpheli bir hasta ise diyaliz işlemi sonucunda cihaz 4 no’lu program ile dezenfeksiyon yapılır.

- 2 no'lu yıkama yaklaşık 30 dakika sürecektir ve bu yıkama sıcak su ile yapılır.

- Cihaz en az ayda bir kez çamaşır suyu ile yıkanmalıdır. Bu yıkamanın aşamaları:

a. "DISINFECTION" butonuna basınız, sağ üst köşedeki ok tuşları ile "5" no'lu programı seçiniz.

b. Cihaz 2-3 dakika içinde dezenfektan maddeyi bağlamanız için sizi uyaracaktır.

c. Kırmızı renkli asit pipetini dezenfektan maddenin içine atınız.

d. Cihazın ekranında "CONFIRM tuşuna basın" ibaresi çıkacaktır. Ekranın sağında bulunan "CONFIRM" tuşuna basarak cihazın dezenfektan maddeyi çekmesini sağlayınız.

e. Bu işlem yaklaşık 2-3 dakika sürecektir. Cihaz dezenfektan maddeyi çektikten sonra uyarı sinyali verecektir.

f. Kırmızı renkli asit pipetini dezenfektan maddenin içinden alıp yerine takınız.

g. Cihaz otomatik olarak, 30 dakika sürecek olan yıkamaya devam edecektir.

- Yıkama işlemi bittikten sonra cihazı Sodyum Hipoklorid (1/10’luk) ile itinayla silip kurulayınız. Cihaz bir sonraki seansa hazırdır.

- Bütün bu işlemler sırasında mutlaka eldiven kullanınız.

- Cihazın aylık bakımlarının teknik servis tarafından yapılmasını sağlayınız.

- Seans bitimi bidon içinde az kalmış olan solüsyonları kesinlikle birbirinin içine boşaltmayınız.

- Seans bitimi, cihazın içinde solüsyonların donup tıkanıklıklara yol açmaması için en kısa sürede yıkamaya alınız.

- Eğer tıkanıklık olmuşsa cihazın "CONDUCTIVITY" yükselmeyecektir. Sorunu gidermek için "CALIBRATION" denilen eylemi gerçekleştiriniz:

a. Cihazı tamamen durdurunuz.

b. Cihazın arka tarafında, vantilatörün üzerindeki küçük sarı düğmeyi yukarı kaldırınız.

c. Cihazı çalıştırınız.

d. Asit ve baz pipetlerini dezenfektan maddenin içine atınız.

e. Sağ alt köşedeki "FLOW" butonuna basarak su akışını sağlayınız.

f. Cihaz dezenfektan maddeyi çekmeye başlayacaktır. Bu işlemi en az 20 dakika devam ettiriniz.

g. Süreyi tamamladıktan sonra pipetleri yerlerine takıp cihazı kapatınız.

h. Yaklaşık 5 dakika bekleyiniz sonra daha önce yukarı kaldırdığımız küçük sarı düğmeyi aşağı indiriniz.

i. Cihazı çalıştırınız ve 2 no'lu dezenfeksiyona alınız.

j. Eğer sorun giderilememişse teknik servis ile irtibat kurulmasını sağlayınız.

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Hemodiyaliz Ünit.Sor. | Kalite Yönetim Direktörü | Başhekim |